ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE

V  LABORATOŘÍCH

(dle ČSN 01 8003)

Tento bezpečnostní předpis stanoví zásady bezpečné práce při práci v laboratořích, ve kterých se pracuje s chemickými látkami, a to v laboratořích:

- chemických

- fyzikálně-chemických

- fyzikálních

- biologických

a dále v místnostech, které jsou příslušenstvím těchto laboratoří

- váhovny,

- fotolaboratoře

- příruční sklady

- umývárny laboratorního nádobí

Obsah:

- Všeobecné zásady bezpečné práce

- Práce s látkami, které ohrožují lidské zdraví

- Ukládání nebezpečných látek, které mohou ohrozit lidské zdraví

- Práce s hořlavými kapalinami

- Likvidace odpadů

- Ukládání chemikálií

- Práce s technickými plyny a plynnými palivy

- Práce s elektrickým zařízením

- Závěrečné ustanovení

- VŠEOBECNÉ  ZÁSADY

a) Laboratorní práce se mohou provádět jen laboratořích k tomu účelu vybavených:

- OOPP

- Hasícími prostředky

- Prostředky pro poskytnutí první pomoci

- Přívodem pitné vody

- Vhodnou přenosnou svítilnou (kde není zřízeno nouzové osvětlení)

- Asanačními a neutralizačními prostředky dle charakteru práce

b) vstup do laboratoře musí být označen podle povahy práce výstražnými tabulkami dle ČSN ISO

3864, ČSN 01 0813 a ČSN 01 8014

c) Zařízení, přístroje a nářadí musí být udržovány v provozuschopném a bezpečném stavu

d) Únikové cesty a manipulační prostory, uzávěry vody, plynu, el.proudu musí být trvale volné

e) Každá chemická látka v laboratoři musí být označena

f) Rozvody energií a jiných médií (plyn, voda, vzduch) musí být označeny podle druhu

dopravovaných látek

g) Při práci, kde může dojít k úniku škodlivých CHL musí být zabezpečeno odsávání

h) Při práci s vakuem nebo přetlakem ve skleněné aparatuře musí být používány vhodné nádoby.

Skleněná aparatura musí být umístěna v uzavřené digestoři nebo chráněna krytem. Místo kryty

lze zcela výjimečně použít obličejový štít nebo ochranné brýle s bočním krytím.

i) u všech strojů a zařízení musí být zakryté převodové soukolí a pohyblivé části strojů. Vypínání

musí být snadno dosažitelné z místa obsluhy

j) Olejové lázně mohou být zahřívány jen pod teplotou vzplanutí použitého oleje. Pokud do

zahřívané lázně vnikne vody, musí být ohřev přerušen a olej vyměněn

k) při použití elektrických topných hnízd k zahřívání nebo destilaci látek se musí vzít v úvahu

možnost místního přehřátí a značného tepelného doběhu. Dno vložené baňky musí být

chráněno skleněnou tkaninou.

l) Aparatury se mohou používat jen pečlivě sestavené, skleněné aparatury zej. Pro vakuovou

destilaci, musí být před použitím řádně zkontrolovány (praskliny, rýhy)

m) analytické přístroje, laboratorní odstředivky a ostatní pomůcky je třeba instalovat a pracovat

s nimi dle pokynů výrobce

n) při nasazování skleněných trubiček, teploměrů apod. do zátek nebo hadiček je nutné chránit

ruce rukavicemi.

o) konec skleněného předmětu nesmí mít ostré hrany a musí být namazán nebo ovlhčen

p) zatavené skleněné trubice pro provádění chemických reakcí musí být chráněny kovovým

krytem. Při manipulaci s nimi musí mít obsluha obličejový štít a ochranné rukavice

q) zařízení, přístroje, nářadí a laboratorní sklo určené k opravě se musí předávat čisté a suché,

zbavené zbytků chemikálií

r) potraviny a nápoje určené pro konzumaci nesmí být ukládány do chladniček a mrazících boxů

určených pro přechovávání chemických látek

s) nádoby na lázně s Woodovým kovem musí být ocelové

t) poškozené nádobí se musí ihned vyřadit

Zakázané činnosti v laboratoři

V laboratořích je zakázáno:

- jíst, pít a kouřit

- používat laboratorní nádobí na jídlo, pití a přechovávání potravin

- používat nevhodné nebo poškozené přístroje, nářadí a laboratorní nádobí

- používat vadné sklo

- používat skleněné nebo kovové nádoby

- k mytí předávat nádobí, které je znečištěné solnými kyselinami nebo alkáliemi, látkami toxickými, dráždivými a látkami, které se s vodou prudce rozkládají

- PRÁCE S LÁTKAMI, KTERÉ OHROŽUJÍ LIDSKÉ ZDRAVÍ

Veškeré práce s látkami, které mohou ohrozit lidské zdraví včetně látek toxických a vysoce toxických, žíravin, hořlavých kapalin, chemických karcinogenů, výbušnin aj., musí být technicky zabezpečeny tak, aby nebyl překračovány přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní prostředí dle NV č. 361/2007 Sb. v platném znění.

Při práci s těmito látkami musí být vyloučen přímý kontakt osob s těmito látkami a při práci musí být používány přidělené OOPP.

Všechny látky toxické, vysoce toxické, žíraviny, hořlavé kapaliny, chemické karcinogeny musí být označeny dle právních předpisů. Práce s těmito látkami musí být omezena na nejmenší možnou míru.

Před každou manipulací s těmito látkami pečlivě zkontrolovat technická i organizační opatření k ochraně zdraví.

- UKLÁDÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU OHROZIT LIDSKÉ ZDRAVÍ

Toxické a vysoce toxické látky musí být uchovávány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, musí být uzamčeny a musí být vedena jejich evidence.

- obaly s toxickými, vysoce toxickými látkami, žíravinami se nesmí přemísťovat otevřené. Při odlévání/přelévání těchto látek musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití, žíraviny z balonů se smí odlévat jen pomocí výklopných košů. Toxické, vysoce toxické látky a žíraviny v pevném stavu musí být nabírány lopatkami, laboratorními lžícemi nebo špachtlemi z materiálu, který nereaguje s danou látkou.

- Rozlité kyseliny je nutné ihned spláchnout vodou, příp. zneutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Rozlité alkálie se musí rovněž ihned spláchnout vodou.

- Práce se rtutí musí být v souladu s ČSN 42 3898. Se rtutí pracovat na stolech opatřených zvýšeným okrajem s hladkou pracovní plochou bez spár, vybavených podstavnými vaničkami. Všechny zbytky musí být pečlivě sesbírány a zneškodněny.

Zakázané činnosti:

- pipetovat toxické a vysoce toxické látky a žíraviny ústy

- odstraňovat rozlité kyseliny a další silné oxidační směsi pomocí pilin, textilu a jiných organických látek

- rozlitou rtuť splachovat do odpadního potrubí

- PRÁCE S HOŘLAVÝMI KAPALINAMI

Maximální množství HK přechovávané v laboratořích UHK-katedra chemie- nepřevyšuje 250 l. Z toho může být max. 50 litrů HK I.třídy nebezpečnosti. Přepravní obaly HK křehké lez použít pouze do objemu 5 litrů a musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních. (vyhl. č 23/2008 Sb.)

- při práci s nepolárními rozpouštědly je třeba vyloučit vznik statické elektřiny

- při zahřívání HK se vždy musí posoudit specifické vlastnosti zahřívaného systému a musí se učinit opatření, která zamezí vzniku požáru, zvláštní pozornost je nutné věnovat práci s etherem a sirouhlíkem

- při zahřívání HK v baňkách musí být zabráněno utajenému varu

- při ohřevu HK v topných lázních s kapalným médiem se volí lázeň tak, aby byla s ohřívanou HK mísitelná

- při separačních procesech, mixování, mletí a míchání je nutné zabránit tvorbě výbušných směsí a vyloučit zdroje iniciace požáru

- při rozlití HK se musí IHNED zhasnout plynové spotřebiče v místnosti (i karmy), vypnout elektrický proud vně místnosti, vyhlásit zákaz vstupu nepovolaných osob a zajistit větrání (ne na chodbu). Rozlitou HK nechat vsáknout do vhodného porézního materiálu a ten odklidit do kovové nádoby opatřené víkem.

- Při destilaci HK se zakázáno nechat aparaturu bez dozoru.

- LIKVIDACE ODPADŮ

Látky toxické, vysoce toxické a jejich obaly se musí likvidovat dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.

- Do laboratorních výlevek, kalichů a jiných odtoků se mohou vylévat jen dostatečně naředěné (min. 1:10) a s vodou dokonale mísitelné rozpouštědla do množství 0,5 litrů (jednorázově) a vodné roztoky (min. 1:30) kyselin a hydroxidů.

- Látky, které se s vodou dokonale nemísí, látky toxické a vysoce toxické, kyseliny a hydroxidy nad uvedenou koncentrací, látky výbušné, látky uvolňující s vodou, kyselinami a hydroxidy toxické nebo dráždivé plyny je ZAKÁZÁNO vylévat do potrubí.

- Do hygienických zařízení je zákaz vylévat nebo sypat chemikálie a reakční odpad.

- Odpadní rozpouštědla se po dokonalém odstranění zbytků samozápalných látek a neutralizaci shromažďují ve zřetelně označených nádobách.

- Je zákaz používat nádoby z plastu na shromažďování odpadních rozpouštědel

- Nádoby s odpady se ukládají pouze na vyhrazené místo a musí být pravidelně vyprazdňovány

- Do nádob na odpadky se nesmí vhazovat látky, které mohou způsobit požár nebo samovznícení

- Do nádob na odpadní sklo umístěných u sklářských kahanů je zakázáno odhazovat hořlavý materiál

- Střepy a odpad s ostrými hranami se musí ukládat do zvláštní nádoby

- Odpad znečištěný oleji (textil, piliny apod.) nebo hořlavé látky se musí ukládat do uzavřených plechových nádob.

- Zbytky alkalických kovů, hybridů alkalických kovů a roztoků organokovových sloučenin po reakcích nebo sušení rozpouštědel musí být ihned zlikvidovány.

- Nádoby na odpadky musí být kovové s poklopem

- UKLÁDÁNÍ  CHEMIKÁLIÍ

Látky vysoce toxické musí být uzamčeny tak, aby k nim neměly přístup nepovolané osoby. Vysoce toxické látky s látkami toxickými mohou být uchovávány společně v jednom prostoru, ale musí být od sebe zřetelně odděleny.  S ostatními chemikáliemi mohou být ukládány ve společné místnosti jen tehdy, pokud jsou od ostatních látek odděleny (v samostatné skříni, regálu, polici)

- látky reagující se sklem nebo se ve styku s ním rozkládají (peroxid vodíku) musí být uchovány v nádobách z plastů, kovu nebo skleněných nádobách uvnitř opatřených vrstvou parafínu

- látky rozkládající se na světle musí být ukládány v nádobách z tmavého skla nebo neprůsvitného materiálu. Nádoby obsahující kapaliny a jejichž zaoblení působí jako spojná čočka musí být chráněny před slunečními paprsky

- alkalické kovy musí být uloženy pod vrstvou inertní vysokovroucí kapaliny a bílý fosfor pod vrstvou vody. Úbytek kapalin musí být průběžně kompenzován.

- Alkalické kovy a hybridy alkalických kovu musí být ukládány v kovové skříni na požárně bezpečném místě mimo laboratoř. Skříň musí být označena nesmazatelným nápisem „NEHASIT VODOU“

- Skleněné nádoby se samozápalnými látkami musí být uloženy v nerozbitném obalu takových rozměrů, aby v případě rozbití skleněné nádoby zůstala samozápalná látka pod ochrannou kapalinou

- Oddělení (podle chemické povahy) musí být ukládány látky nebezpečné výbuchem a látky, které spolu nebezpečně reagují (viz příloha B ČSN 01 08003)

- Nádoby s agresívními kapalinami musí být ukládány tak, aby byly bezpečně dosažitelné všemi pracovníky laboratoře

- Při přechovávání bromu musí být zabráněno úniku jeho par do okolního prostoru

- Žíraviny musí být ukládány v uzavřeném obalu, označené názvem a bezpečnostní značkou „Žíravina“  do uzamykatelné skříně. Skříně musí být označeny viditelně bezpečnostní značkou „Žíravina“

- PRÁCE S TECHNICKÝMI PLYNY A PLYNNÝMI PALIVY

Pro dopravu, manipulaci a skladování ocelových láhví se stlačenými zkapalněným nebo pod tlakem rozpuštěnými technickými plyny platí technické normy.

V LABORATOŘÍCH MOHOU BÝT UMÍSTĚNY jen láhve s technickými plyny, které jsou pro provoz nezbytné. Trvale nepotřebné nebo prázdné láhve se musí odstranit.

- láhve musí být zabezpečeny v jejich horní polovině třmenem nebo řetízkem nebo musí být umístěny ve stabilních či pojízdných stojanech.

- Dveře místnosti, kde jsou umístěny láhve, musí být označeny tabulkou s názvem příslušného plynu

- Před zahájením práce s technickými plyny musí být zajištěna větratelnost, připraveny vhodné ochranné, hasicí a asanační prostředky, překontrolováno těsnění a funkce redukčního ventilu a těsnění aparatur.

- Barevné označení technických plynu musí být dle ČSN 07 8509 a ČSN EN 1089-3

- Při práci se zkapalněnými plyny (vzduch, dusík, amoniak) se musí používat OOPP

- Při odběru vzorků zkapalněných plynů do tlakových láhví je nutné kontrolovat dodržení max. povolené hmotnosti náplně

Při práce s technickými plyny JE ZAKÁZÁNO:

- používat láhve, u nichž prošla lhůta periodické zkoušky nebo láhve poškozené

- používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily

- při otvírání a zavírání ventilů používat hrubé násilí nebo nevhodné nástroje vč. trubkových nástavců

- používat láhve k jiným účelům nebo na jiné plyny než pro které jsou určeny

- láhve a ventily opravovat nebo měnit jejich označení

- urychlovat vypouštění plynů zahřívání s výjimkou vodní nebo vzdušné láhve

- volné vypouštění plynů v uzavřených prostorách, kromě případů, kdy je to součástí pracovní postupu

- PRÁCE S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM

Elektrická zařízení musí být udržována ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům a ČSN. Elektrická zařízení se musí revidovat a přezkušovat rozsahu a lhůtách stanovených příslušnými normami a směrnicemi výrobce.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Za bezpečnost prováděných prací zodpovídají pedagogové, provádějící výuky v jednotlivých laboratořích.

Při opuštění laboratoře musí každý vyučující po skončení výuky uzavřít hlavní přívod plynu – uzávěr je ve skříňce před vstupem do jednotlivých laboratoří a je označen žlutou barvou a uzamčen. Klíče jsou k dispozici u vedoucích jednotlivých laboratoří a v jednotlivých laboratořích.

Poslední vyučující musí provést kontrolu, zda jsou všechny kahany vypnuty a uzavřeny přívody médií.

Vedoucí laboratoře zodpovídá:

- za vybavení laboratoře vč. přidělení OOPP

- za proškolení vyučujících z BOZP vč. seznámení s nebezpečnými vlastnostmi nebezpečných chemických látek

- za prokazatelné seznámení studentů s bezpečnostními listy nebezpečných chemických látek

- za správné uložení a označení chemikálií

- za evidenci nebezpečných chemických látek

Podle § 238 Zákoníku práce a § 2 a 3 vyhlášky č. 180/2015 Sb. v platném znění, jsou na  UNIVERZITĚ Hradec Králové  těhotným a kojícím zaměstnankyním  a studentkám zakázány práce:

- v pracovních polohách  bez možnosti jejich  střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje

- obsluha technických zařízení

- úklidové

- spojené s expozicí chemických látek nebo chemických směsí, pokud nelze na podkladě

vyhodnocení zdravotní rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné ženy nebo plochu

|  | 1. | způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39 nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20, R 21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 23, R 24 nebo R 25 anebo s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372, |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45, R 49 nebo R 40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351, |
|  | 3. | klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo R 68 anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341, |
|  | 4. | toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 61 nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd, |
|  | 5. | senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317, |

!!  PAMATUJTE  !!

- Zapálené kahany nesmí nikdy hořet bez dozoru

- Umístění láhví od topných těles a sálavých ploch musí být takové, aby povrchová teplota nádob nepřekročila 25 oC u methylchloridu a 50 oC u ostatních plynů.

- Od zdroje otevřeného ohně musí být láhve vzdáleny min. 3 m.

- Při práci s hořlavou kapalinou hrozí exploze záměnou kapalného dusíku za kapalný kyslík nebo vzduch